Комплекс для идентификации микроорганизмов на базе настольного времяпролетного масс-спектрометра с матричной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF)

| Прибор должен представлять собой настольный времяпролетный масс-спектрометр с матричной лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-TOF), управляемый ЭВМ | Да |
| --- | --- |
| Режимы работы | Линейный |
| Максимальная энергия положительных ионов, не менее | 20 кэВ |
| Максимальная энергия отрицательных ионов, не менее | 20 кэВ |
| Наличие системы импульсной экстракции ионов | Да |
| Наличие системы подавления низкомолекулярных сигналов матрицы, посредством электростатического отклонения ионного пучка | Да |
| Наличие ионного источника с безсеточными ускоряющими электродами | Да |
| Наличие автоматизированной системы загрузки образцов в вакуумную часть ионного источника. | Да |
| Наличие управляемого ЭВМ устройства для перемещения планшета (мишени) с образцами в вакуумной системе ионного источника | Да |
| Наличие возможности работы с планшетами (мишенями) на 96 образцов | Да |
| Наличие возможности работы с планшетами (мишенями) с нано- структурированной поверхностью | Да |
| Наличие программной и аппаратной возможности работы с магнитными частицами с различными фазами | Да |
| Наличие системы визуализации образца в вакуумной системе источника и отображения изображения образца в управляющем программном обеспечении спектрометра | Да |
| Наличие лазерной системы на основе азотного лазера | Да |
| Максимальная частота импульсов лазера, не менее | 60 Гц |
| Наличие управляемой ЭВМ системы аттенюации лазерного луча | Да |
|  | Да |
|  | Да |
| Наличие линейного детектора с функцией подавления сигнала матрицы, посредством временного снижения рабочего напряжения детектора, без эффекта насыщения | Да |
| Наличие вакуумной системы на базе турбомолекулярного и мембранного форвакуумного насоса | 300000 Da |
| Разрешение в низком (пептидном) диапазоне масс, FWHM, не менее | 2000 для массы ~1620 Da |
| Разрешение в высоком (белковом) диапазоне масс, FWHM, не менее | 450 для массы ~44613 Da |
| Панорамное разрешение в высоком (белковом) диапазоне масс для смеси образцов, FWHM, не менее | 400 для массы ~5734 Da 600 для массы ~8476 Da 700 для массы ~12361 Da 800 для массы ~16952 Da |
| Погрешность измерения массы с внутренней калибровкой для смеси белковых образцов, не более | 150 ppm |
| Погрешность измерения массы с внешней калибровкой для смеси белковых образцов, не более | 200 ppm |
| Чувствительность (для 500 фмоль образца с массой ~66000 Da), отношение сигнал/шум, не менее | 50:1 |
| Рабочая станция с базовыми характеристиками не хуже: Процессор Single-CPU-Dual-Core с частотой не менее 2.4 ГГц Память 3 Gb RAM HDD 500 Gb Мультистандартный привод DVD-RW Мультистандартный привод DVD-ROM Сетевая карта Ethernet Клавиатура, мышь Монитор с диагональю 20 дюймов Гарантия от производителя ПК на территории РФ Лазерный принтер | Да |
| Наличие ПО для управления прибором, выполнения измерений и обработки спектров, ПО для автоматизации измерений и обработки спектров | Да |
| Наличие ПО для масс-спектрометрического типирования микроорганизмов c использованием базы данных на более чем 3700 штаммов | Да |
| Требования к документации: |  |
| Наличие Сертификата Госстандарта России об утверждении средств измерений обязательно для обеспечения метрологической поверки прибора и аттестации лаборатории и разрабатываемых методик | Да |
| Наличие Регистрационного удостоверения о внесении прибора в государственный реестр изделий медицинской техники | Да |
| Требования к сервисному обслуживанию и гарантии: |  |
| - установка масс-спектрометра на месте эксплуатации - проведение пуско-наладочных работ сервисным инженером, прошедшим подготовку и аттестацию на заводе-изготовителе имеющим опыт пуско-наладочных работ - проведение обучения инженерно-технического персонала заказчика на русском языке по окончанию пуско-наладочных работ и научно-практические консультации в течение 2х дней - проведение стандартного курса обучения 2х сотрудников заказчика на заводе изготовителя | Да |
| Гарантия на поставляемое оборудование | Не менее 12 месяцев с мо- мента ввода в эксплуатацию |